甲型流感病毒核酸检测试剂盒公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 |  |  | 按需采购 | 元/人份 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于三月三十日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年三月二十四日

附件：一、招标要求：

| 产品名称 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |
| --- | --- |
| 用途 | 本试剂盒利用一步法实时荧光PCR技术，通过一步法RT-PCR扩增，对人口咽拭子样本中甲型流感病毒（IVA）RNA进行定性检测。 |
| *核酸提取 | 可选配离心柱法或磁珠法自动化提取试剂，磁珠回收率99%，提取孔间差≤2%，时间≦10分钟/批 |
| 试剂组分 | PCR反应液，阴性质控品、阳性质控品。 |
| *内标设置 | 外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 |
| *适用仪器 | ANDiS396（能用我院现有仪器提取核酸），LightCycLer480 |
| 样本类型 | 口咽拭子 |
| *分析灵敏度 | ≦160 PFU/ml |
| *精密度 | 试剂盒批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；2份企业精密度参考品R1、R2重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%；1份国家精密性参考品CV重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%。 |
| 分析特异性 | 本试剂盒能够特异检出H7N9禽流感病毒、甲型流感病毒H1N1(2009)、甲型感病毒H5N1、甲型流感病毒H3N2、季节性流感病毒H1亚型。 与以下浓度的病原体样本无交叉反应：乙型流感病毒（1×105pfu/mL)、副流感病毒1型（1×105pfu/mL)、副流感病毒2型（1×105pfu/mL)、副流感病毒3型（1×105pfu/mL)、流行性腮腺炎病毒(1.0×105copies/mL)、人冠狀病毒(1.0×105copies/mL)、水痘病毒(1.0×105copies/mL)、肺炎支原体(1.0×105copies/mL)、鼻病毒(1.0×105copies/mL)、呼吸道合胞病毒A型(1.0×105pfu/mL)、呼吸道合胞病毒B型(1.0×105pfu/mL)、麻疹病毒(1.0×105copies/mL)、风疹病毒(1.0×105copies/mL)、登革热病毒I型(1.0×106TCID50/mL)、登革热病毒II型(1.0×106TCID50/mL)、腺病毒3型(1.0×105copies/mL)、腺病毒7型(1.0×105copies/mL)、人类免疫缺陷病毒(1.0×105copies/mL)、人偏肺病毒(1.0×105copies/mL)、肺炎衣原体(1.0×105copies/mL)、巨细胞病毒(1.0×105copies/mL)、肠道病毒71型(1.0×105pfu/mL)、柯萨奇病毒16型(1.0×105pfu/mL)、柯萨奇病毒6型(1.0×105pfu/mL)、乙型脑炎病毒(1.0×105copies/mL)、流行性出血热病毒(1.0×105copies/mL)、乙型肝炎病毒(1.0×105copies/mL)、化脓链球菌(1.0×105copies/mL)、唾液链球菌(1.0×105copies/mL)、淋球菌(1.0×105copies/mL)、大肠杆菌(1.0×105copies/mL)、肺炎链球菌(1.0×105copies/mL)、百日咳杆菌(1.0×105copies/mL)、无毒结核分枝杆菌(1.0×105copies/mL)、脑膜炎奈瑟菌(1.0×105copies/mL)、金黄色葡萄杆菌(1.0×105copies/mL)。 |
| 抗干扰性 | 粘蛋白（2mg/mL）、鼻分泌物（1mg/mL）等内源性物质不干扰试剂盒检测结果；样本中可能存在药峰浓度的肾上腺素（1mg/mL）、地塞米松（6mg/mL）、布地奈德（0.64nmoL/L）、硫磺（0.142mg/mL）不干扰试剂盒检测结果。 |
| 储存条件及 有效期 | 试剂盒保存于-20℃±5℃，有效期9个月。 |

二、资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品图片或彩页。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。