神经肌肉电刺激仪（低频）、经皮神经电刺激仪、中频治疗仪

公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌(国产)/规格型号 |  | 数量 | 报价（元/台） | 限价（元/10台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神经肌肉电刺激仪（低频） |  |  | 肆 |  | 30000.00 |  |
| 经皮神经电刺激仪 |  |  | 贰 |  |  |  |
| 中频治疗仪 |  |  | 肆 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月25日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年九月十九日

附：10台设备为一个自然包，投标公司10台设备必须全部投标，不能漏投，否则视为无效标。10台设备合计最低价为中标人。

一、神经肌肉电刺激仪（低频）（4台）

1、额定输入功率≥35VA。

2、操作显示具有触控操作，数码显示。

3、输出通道≥三通道脉冲输出，且每个通道分为两路输出。

4、输出波形双向不对称方波。

5、单个脉冲能量≤300mJ。

6、具有完全失神经、部分失神经两种治疗模式。

7、完全失神经模式输出脉冲频率≤500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz ；脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。

8、部分失神经模式输出脉冲频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz ；脉冲宽度：10ms，允差±30%。

9、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。

10、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。

二、经皮神经电刺激仪（2台）

1、设备具有数码显示功能 。

2、输出通道具有三路矩形波脉冲输出 。

3、脉冲频率：1Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20% 。

4、脉冲宽度：20μs～520μs，步进为10μs，允差±20% 。

5、输出幅度在500Ω的负载电阻下，≤65V 。

6、治疗时间：0～99min可调，治疗时间结束时具有蜂鸣器提示声，并停止输出 。

7、具有三种治疗方式 ：

7.1、连续输出；

7.2、慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）；

7.3、快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）。

三、中频治疗仪 （4台）

1、额定输入功率≧130VA。

2、电源交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、液晶显示屏≥7寸。

4、输出通道为两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

5、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

6、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

7、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

9、具有≥60个固定处方，可供医生参考使用。

10、中频输出电流在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10%。

调制频率：0.125Hz，允差±10%。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5%。

12、输出电流在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。。

13、中频输出峰值电压在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

14、输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

15、电极板温度38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

16、离子导入输出直流电流在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

四、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需提供产品彩页及相关功能参数；

5、中标人需免费提供设备安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；