纤维喉镜清洗消毒长槽询价采购报价表(二次询价)

报价单位：                                             （盖章）                                                               年     月     日

| 产 品 名 称 |  | 工 期 | 采购数量 | 报 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维喉镜清洗消毒长槽 （包括干燥台） |  | 合同签订后30个工作日交付使用 | 1组（6只） |  |  |
| 备 注 | - 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; - 设备相关参数见附件； 3.设备安装验收使用合格免费维保两年，包括更换零配件、易损件、软件升级等； 4.报价表加盖公章密封，于7月13日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年七月五日

纤支喉镜清洗消毒长槽主要配置与功能需求一览表

| 序号 | 主要配置（数量） | 招标参数与功能要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能设置 | 整个流程各功能设置按《卫生部内镜清洗消毒操作规范》设计为：初洗→酶洗→清洗→浸泡→末洗→干燥，整体设计与房间布局相适应，科学合理，方便操作，方便移动，搬迁和升级等。 |  |  |
| 2 | 台面、洗消槽 | 台面、洗槽为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对器械无磨损、人体无毒性等。 |  |  |
| 3 | 背板的选材和设计 | 背板一次性整体吸塑成型（含灯箱及操作面板安装平面），采用面层为PMMA的优质复合材料，防腐防潮，永不生锈，正面无需再做任何其它处理。材料本身具有抗紫外线老化的特性，具有玻钢背板、冷扎板、玻璃背板等。除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝。与槽面的尺寸相一致，搬迁、重组、升级方便灵活。 |  |  |
| 4 | 台面支架及柜体 | 台面支架为优质不锈钢，柜门采用专业订做的整体烤漆面板制作，柜内设置储物底板。所用材料全部防潮腐，经久耐用。 |  |  |
| 5 | 多功能自动灌流器（5台） | ①采用人性化“隐形设计”，与整个背板形成一个平面，不占用空间，使操作人员清洗镜子更加方便，流畅。由操作面板和执行部件两部分组成。 ②在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用流动水灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 ③一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时；并可根据需要自行设定注气时间。 ④操作面板采用防水型面板，工作电压采用安全电压，一键操作，安全可靠。 |  |  |
| 6 | 高压供水器（1台） | 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。 |  |  |
| 7 | 水处理器（1组） | 分为5um和1um分级高精度超微过滤流量，可更换滤芯。 |  |  |

内镜清洗工作站主要配置与功能需求一览表

| 序号 | 主要配置 | 招标参数与功能要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 高压气枪（4把） | 优质304#不锈钢材质，配置专用清洗喷嘴，能适用不同口径接口，可以自动封闭注气口，避免高压气体浪费。压力：0MPa～0.75 MPa。 |  |  |
| 9 | 高压水枪（3把） | 优质304#不锈钢材质，配置专用清洗喷嘴 ，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力：自来水标准水压0.3 MPa（恒定，可调，由中心统一控制）流量：5L/min。 |  |  |
| 10 | 给排水系统 | 给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 50349-2005中的技术规范要求。 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |  |  |
| 11 | 供气管路 | 提供空气压缩机1台，采用优质的专用知名品牌气动部件PU管，承压强，寿命长。 |  |  |
| 12 | 管路清洁系统 | 定时轻松清洗消毒内镜清洗工作的自身管路系统，为长期保障内镜洗消达标提供最有力的保障. |  |  |
| 13 | 洗消槽设计 | 根据房间大小（245cm*230cm）和医院实际情况，洗消槽参考规格：方槽口47cm*44cm，长槽口53cm*13cm。洗消槽的特点：操作方便，可以多条镜子同时使用。 |  |  |

附件