双通道注射泵询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 耗 材 名 称 |  | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双通道注射泵 |  |  | 国产 | 2台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品符合行业标准，满足附件要求; 3报价表加盖公章密封，于8月3日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年七月廿六日

附件：

一、投标要求:

1、投标公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照。

2、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明。

3、若有常用耗材，则耗材必须同时报价

4、双通道注射泵具体招标参数如下：

⑴、自动识别注射器：规格为10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器.

⑵、注射速率范围

50ml（60ml）：0.1ml/h---1800ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---400ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

⑶、注射精度：≤±2%；

⑷、累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

⑸、限制量 0—9999ml

⑹、电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

⑺、快速输液控制

⑻、KVO速度:1mL/h

⑼、具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)。

⑽、阻塞后针筒内压力自动释放。

⑾、报警登记：低、中、高三级报警，分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

⑿、报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警等各种错误报警。

⒀、能够存储≥500组历史信息记录；

⒁、类型：Ⅰ类CF型

⒂、通过CE认证

⒃、整机保修2年

⒄、免费提供培训

⒅、符合IEC60601-2-24标准(微量注射泵国际标准)

⒆、符合GB9706.27标准(国家强制性微量注射泵标准)