电动防护门公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                    年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动防护门 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 辐射防护门一扇，大小110cm*220cm，材料用纯铅板，2.5mm铅当量的防护要求； 3. 门上按装一块400mm*600mm，12mm厚度的铅玻璃，2.5mm铅当量的防护要求。玻璃中心距地面140cm； 4. 上悬吊电机，转速能进行调节； 5. 使用手动开关和遥控器控制防护门开关； 6. 防护门包修壹年。电机包修五年，五年内如损坏，须免费维修或更换； 7. 保证辐射防护机构检测达到防护要求，并提供合格检测报告； 8. 投标人报价包含新防护门、安装、调试、检测、税金、利润、安全风险和原防护门拆卸等一切费用； 9. 付款方式：安装结束验收合格付款90%，一年后付款10%； 10. 报价表加盖公章密封，于3月26日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |
| 合计总金额： |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年三月十八日