电动流产吸引器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动流产吸引器 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于4月29日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月二十二日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

人流吸引器参数要求：1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；
2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。
3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；
4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；
5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适
6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏；
7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保

8.	极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）
9.	负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值　　
10.抽气速率：≥15L/min

11.噪音：≤60dB（A）
11.贮液瓶：500ml×2（玻璃）
12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）
13.电源：AC220V 50Hz
14.输入功率：150VA