循环风紫外线动态空气消毒机公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环风紫外线动态空气消毒机（平板式） |  |  |  | 陆台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于6月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年六月十八日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单、, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证，法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，产家营业执照，生产产家必须有消毒产品生产企业卫生许可证，必须有符合国家标准的省级卫生安全评价报告及安全评价备案表，第三方监测报告（消毒效果），电子产品检验报告（安全性），以上证件必须提供，否则按废标处理。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、投标时必须提供产品彩页及产品说明、否则按废标处理。

技术参数：采用超强度、长寿命、高标准C波段无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒,机子外壳必须为金属材料。

1、 微电脑智能控制，手动、程控、遥控多种运行方式，四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止。

2、 超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制。3、 采用初、中效过滤器过滤空气。4、 紫外管故障自动提示报警，有紫外管故障将自动启动备用紫外管。5、动态功能：设备可在人机共存的环境下使用，随时都可消毒，不受时间限制。

6、 一键式消毒功能：设置好程控时段和开关机时间，只需打开程控开关，设备即可每天定时自动消毒，真正的一键式消毒。

7、 风速高中低三档可调，低速安静柔和，高速动力强劲。8、 室内温度实时监控，显示屏数字显示，一目了然。

9、 具有紫外线强度显示。10、 具有整机寿命累计计时功能。11、 故障可提示，且显示屏显示。12、 具有过滤网清洗保养提醒功能。

13、 安装方式：壁挂式。

| 正常工作条件 |  |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 大气压力 | 86KPa～106KPa |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
| 性能参数 |  |
| 安全防护分类 | 属Ⅰ类设备 |
| 消毒空间 | ≤100m3 |
| 循环消毒风量 | ≥1000m3/h |
| ※机内紫外线辐射照度 | ≥10000μW/cm2 |
| ※单支紫外管10cm处辐射照度 | ≥2500μW/cm2 |
| 单支紫外管1m处辐射照度 | ≥100μW/cm2 |
| 消毒时空气中的臭氧含量 | ≤0.16 mg/m3 |
| 紫外线管寿命 | ≥5000h |
| 噪声 | ≤55dB |
| 输入功率 | ≤240VA |
| 消毒时间 | ≥2h |
| 产品尺寸 | 885×460×140（mm） |
| 产品重量 |  |
| 消毒效果 |  |
| 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% |  |
| 对空气中自然菌的消亡率≥90% |  |
| 消毒后空气中的平均细菌总数≤200cfu/m3 |  |