床边心电图机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床边心电图机 |  |  | 十二道 | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月16日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年一月十日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号及注册证号，否则按废标处理。设备质保期为两年。

5、设备用于记录人体正常心脏的电活动，帮助诊断心律失常。帮助诊断心肌缺血、心肌梗死、判断心肌梗死的部位，　诊断心脏扩大、肥厚判断药物或电解质情况对心脏的影响，判断人工心脏起搏状况。

6、十二道心电图机参数：

1、标准12导联心电信息同步采集、显示、输出；≥12道同屏显示     2、导联选择：手动/自动可选      3、输入阻抗：≥50MΩ

4、频率响应：0.05-150Hz                         5、定标电压：1mV                   6、采样率：≥8000点/秒/通道

7、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能         8、功能要求：                  9、模数转换精度：≥12 bit或≤2.5 μV

10、共模抑制比：≥100dB                        11、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

12、自动分析结果：300多项以上分析结论支持，分析结果可包含原因说明

13、ST改变图形化映射图：显示和打印ST-Map(雷达图)，可视化ST改变程度, 支持STEMI-CA

14、具备无线传输网络功能，无线传输功能与条码扫描功能不得相互冲突，必须支持同时使用

15、报告格式：3×4+1R\3R, 6x2, 3x4+1R 8ST\10ST, 全景12导联等

16、直接条码读卡器读入患者ID号等信息

17、支持心电信号质量实时检测指示：导联脱落和质量检测：脱落提示及三种以上颜色显示信号质量级别

18、≥7英寸的彩色液晶显示屏，分辨率≥800*480

19、内置锂电池，长效可充电电池，充满电可连续工作480分钟以上21、内置热敏打印机，以备紧急时使用

20、扩展打印机：直连USB高分辨率激光打印及网络打印机

21、内置存储心电图份数≥200份

22、自动正时功能，心电图机联网后，可实时自动与服务器保持时间同步，确保联网心电图机时间同步