十二导心电图机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 品牌（原装进口） |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二导 心电图机 |  |  |  | 贰台 | 元/台 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年三月二十七日

附件：一、设备参数要求。

★1. 总体要求：整机原装进口。

★2. 心电输入：12导联同步采集，浮地输入。

3．导联选择：自动或手动。     4．输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。     5．频率响应：0.05Hz-150HZ。

6．标准灵敏度：10mm/mV,误差≤±5%。   7．时间常数：≥3.2秒。  8．滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

9．异常状态检测：电极脱落、高频噪声报警，液晶显示器显示脱落部位。

10.噪音检测：点划线型式在热敏报告当中体现噪音检测结果。

11.显示方式：≥7"可翻转彩色液晶显示屏，支持视角调节。

★12.显示导联数：同屏12导联，≥5s。

13.显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

14.记录器：内置高分辨率热线阵打印。走纸速度：10,12.5,25，50mm/S。

★15.记录道数：3, 3+1, 6, 12道。

★16.打印数据：日期和时间、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号、年龄、性别)、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

17.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。二阶梯实验；运动后检查；RR间期检查。

18.波形冻结：具有3分钟12导同步波形冻结功能。

★19.测量分析：性别年龄特异性算法。当标准12导联同步采集完成时，无须额外增加导联即可获得18导联波形，针对右胸、后壁提供详细自动测量分析。

20.自动测量参数：心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

21.自动分析结果：5大类，200种以上分析结论支持。分析结果支持中文或英文切换。支持右胸后壁导联独立分析，18导联ST-Map输出。 22.其它输出接口：USB/SD。标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。 23.安全性：电击防护类型: I类CF型。

★24.电源：交流：100-240±10%。直流：内置长效可充电电池，无交流电供电下电池供电设备正常工作时间不小于4小时。

★25、由于是急诊使用，设备经常需要带出使用，投标公司要保证设备能稳定的工作，并且需要提供设备尺寸、重量及图片供使用科室确认是否适合使用。

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。