定量数字脑电图仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量数字脑电图仪 |  |  |  | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年四月一日

附件：一、设备参数要求。

１、配置要求：24通道脑电图机一台，24通道脑电放大器１个，ECG采集器１个；闪光刺激器１套（注册证结构与组成中必须包含些项，根据实际需求选装）；常规脑电（脑地形图）分析软件包１套。各投标单位需要提供整套设备配置清单。

２、主要技术要求

（１）微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。24通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。

（２）国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑ECG信号采集更加准确和一致。

（3）双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。

（4）可根据不同目的和对象，方便地选择8、16、19导联脑电检测。

（5）３导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联脑电横连。

（6）中英文软件平台，操作要灵活便捷，超过48小时连续、长程记录。参考电极可多种方式自由设定数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换。

（7）多组时间常数和滤波参数任意组合显示速度（走纸速度）及灵敏度可调。

（８）实时压缩谱阵图监测

（9）棘波自动识别报警记录。

（10）顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图三维立体旋转脑电图地形图，动态地形图。

（11）正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断。

（12）图文一体化输出，灵活的报告编辑。

（13）脑电图机参数：1、电压测量：误差不超过±10%

２、时间间隔：误差不超过±５%

３、时间常数：0.03s-0.1s误差不超过±40%，大于0.1s误差不超过±20%

４、幅频特性：0.5Hz-90Hz偏差不超过+５%∽―30%

５、功率谱频率：误差不超过±5%

６、功率谱幅度：偏差不超过±10%

７、噪声电平：不大于２uV(峰－峰值)或者<0.3uV rms

８、共模抑制比：不小于110db

９、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%

１０、输入阻抗：≥60MΩ（差模）

１１、内定标电压测量：５0uV时，误差不超过±3%

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。
四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。