心电图机公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电图机 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年六月十八日

一、设备参数要求

1、导联：支持3道、12道同步采集、显示、打印

2、噪声电平：≤15uVp-p

3、频率特性：0.05Hz-150Hz

4、★时间常数：≥5S  抗干扰能力强

5、输入回路电流：≤50nA

6、★耐极化电压：≥±650mV

7、共模拟制比：≥105dB

8、心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

9、具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示12道心电波形。

10、记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

11、★≥6英寸TFT触摸屏。

12、支持手写中文输入功能.

13、具有R-R 分析功能。

14、可存储回顾最近10分钟心电波形。

15、★可存储10000份病例。

16、病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

17、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

18、具有待机唤醒功能，定时关机功能。

19、内置热敏打印机，尽量支持80mm*20m心电图机通用打印纸，特殊打印纸请注明型号，如果是我院没有的打印纸型号评标时不予中标。

20、主机配置锂电池，保证在无市电下正常工作。

二、备件、资料、专用工具及其它

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，提供产品彩页（含外形尺寸等相关参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

5、★保证在中标公示期结束后5个工作日内到货。

6、★提供该设备于2017年元月以后3家及以上二甲及以上综合医院合同协议复印件。