医用升温仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用升温仪 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月15日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年七月九日

附件1：

附件2：一、设备参数要求：

1、操作方式：按键或旋钮式简单快捷操作；2、 显示方式：彩色液晶屏，中文菜单，直观易懂；

3、前置式自锁紧风管接头，方便灵活，密封性好；4、出气口温度探头设计，控温精度高；

★5、伸缩输气连接软管要足够长方便临床操作，耐磨，柔韧性好(投标时需要注明管子材质、管径、长度)；

6、 设备通过电磁兼容检测，抗干扰性强；7、医用升温毯温度连续可调：30℃-45℃，调节幅度为0.1℃，多款一次性加温毯（列出所有毯子的规格并提供价格），可根据临床需要进行选择；

8、工作方式：连续工作；9、超温、低温报警：高于或低于设定温度报警（投标时要提供报警具体报警上限温度控制范围）；

10、医用升温毯风速可调（投标时需注明具体风速参数）11、医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤56db；

二、备件、资料、专用工具及其它：

1、投标方将所投产品的标准配置列出。2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，提供产品彩页（含外形尺寸等相关参数），产品样式如下图所示。3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价，免费赠送不少于两床设备配套加温毯及被套。

5、★保证在中标公示期结束后7个工作日内到货。

四、人员培训要求：

设备安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求：

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。