壁挂式空气消毒机公开询价采购报价表(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式空气消毒机 |  |  | 各规格 | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十月二十七日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十月二十一日

18.整机免费质保期主机≥2年。每年提供至少两次的免费上门维保服务（易损配件除外）；

一、设备参数要求。

✱1. 消毒空间： 适用房间大小不低于100m³，要求在约100m³实验室内，该机运行120分钟，对空气中自然菌的平均消亡率≥95％，处理后空气中平均细菌总数≤100cfu/m³， 达到消毒合格要求。（提供检验报告）

✱2. 机内紫外线辐射强度 ≥17000μW/cm2（提供检验报告）

✱3. 单支紫外管10cm处辐射照度 ≥2500μW/cm2（提供检验报告）

✱4.  循环消毒风量 ≥1000m³/h（提供检验报告）

✱5.机外紫外线泄漏强度 0μW/cm2（提供检验报告）

6.消毒时空气中的臭氧含量 ≤0.02mg/m³（提供检验报告）

7.  安装方式 平板型壁挂式

✱8.机身材质：选用金属材质经现代防潮工艺制成，面板须采用阳极氧化铝面

板，经抛光工艺处理。整机都须采用全金属材质，属没有燃烧隐患的机型。

✱9.控制方式：微电脑智能控制，手动、程控、遥控多种运行方式，≥四个预

设任意间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启停。

- 风道系统 采用下进上出风的风道系统，利于空气循环的同时，避免冷风

直吹病员。

- 显示屏：采用彩色的LED显示屏，多数据同步显示。

✱12.紫外线辐射强度检测显示：紫外线辐射强度分段自动监测显示。

13.风速：风速高、中、低档可调，低速安静柔和，高速动力强劲；

14.临时消毒功能：有1H、2H临时消毒启动按键，方便快捷操作；

15.紫外线故障检测：紫外管故障自动提示报警，有紫外管故障将自动启动备

用紫外管；

✱16. 紫外线管寿命 ≥8000h（提供检验报告作为佐证）；

- 资质 ISO9001质量管理体系认证证书；ISO13485医疗器械质量管理体系认

证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数证明材料；

5、★投标时需要列出设备免费标配附件清单，并单独列出紫外线灯管、空气过滤网等易耗附件规格型号及价格表；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求。

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。