**视频喉镜公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品 牌** | **规格型号** | **采购数量（套）** | **报价（元/套）** |
| 视频喉镜 | |  |  | 壹 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于11月20日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月十六日

1. 设备参数要求：

（一）、主机技术要求

\*1、采用全数字微成像技术，成像能力不低于30万像素，≥3.2寸触摸显示屏，不小于16G内存，显示器调节角度上下00-1500转动，左右00-2600转动；

\*2、主机可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬镜手柄、视频软镜手柄；

3、主机可通过HDMI数据线、无线WiFi模块连接外接显示器，实时传输视频影像；

4、主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

5、显示器内部电池持续工作时间≥240分钟；

6、显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；

7、产品安全规格：电击防护类型——Ⅱ类、带内部电源；电击防护等级——Class A；

8、电源适配器：输入电流——0.2-0.1A；输入电压——AC100-240V。

（二）、喉镜窥视手柄参数要求

1：采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；

2空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥60º；

3：光源照度：1000LUX,h≥40mm；照明范围≥φ50mm,h=40mm;

\*4：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；

\*5:可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；

\*6：配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度43º±3º，除雾加热时间≤10秒；

（三）、喉镜叶片

1：叶片材质：聚碳酸酯；外观以及物理性能：

窥视叶片具有一定的韧性，在正常使用过程中不破裂；

2：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿——2.5-4.0mm;儿童——4.0-6.0mm;成人——6.0-9.0mm;成人大号——6.0mm以上。

（四）、整机免费质保期≥2年。

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述；

5、★投标时需要列出设备免费标配耗材及附件清单，各种型号叶片需要单独列出报价表；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求：

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。