可除颤仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 单价（元/台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除颤仪 | 进口 |  | 贰台 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十二月十八日

一、设备参数要求：

- 除颤仪功能

1.1基本功能：充电状态指示；能量充满时有指示及声音提示；同步、非同步除、心率监测、心电波形显示；

1.2扩展功能：起搏，血氧饱和度；

2．重量：小于5.9kg（含电池和手柄）；

3．LCD屏幕：＞5.8英寸，高精度液晶显示器，有背光。

4．电源

交流电源：100~240V,50/60Hz

5．电池

5.1可拆卸电池  12V，2Ah；

5.2电池续航时间：可续航3.5小时或100次最大能量电击；

5.3充电时间：4小时内充电至80%电量，5小时内充满；

5.4电池电量控制：屏幕显示电池充电和放电信息，电量低图文提示。

6．打印机

6.1打印纸：热敏：Z-折叠，宽度大于72mm，长度大于12m；

6.2打印输出：波形、测量值、事件、趋势、日期和时间、报警、除颤测试。

7．存储容量：可记录13h心电波形和1h20min心电声音记录和500个事件（工作时间、电击次数等）；

8．通讯接口：-RS-232/-USB口；

9．安全标准：

9.1符合IEC 60601-1及IEC 60601-2-4等；

9.2质量管理系统符合ISO 9001和ISO 13485 的所有标准。

10．除颤器：

★10.1除颤波形：多脉冲双相波除颤技术；

10.2能量等级：2-200J；

10.3充电到最大能量时间≤8s；

10.4除颤模式：异步、同步；

★10.5除颤电极：电极板；除颤手柄不区分左右方向。

11．心电：

11.1波形显示：3导心电；

11.2输入：CF级,3导病人导联线；

11.3心率显示：30-300次/分 精度：±2次/分。

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、★投标方将所投产品的免费标准配置清单列出，打印纸、电池、导联线等相关耗材及配件需单独列出报价清单。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机免费保修两年。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；
四、人员培训要求

设备安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。