病人交换车公开询价采购报价表

报价单位：             （盖章）                                     年    月     日

| 名 称 | 品 牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病人交换车 |  |  |  | 室内车4辆（含担架），室外车2辆 | 室内车： 元 |
|  |  |  |  |  | 室外车： 元 |
|  |  |  |  |  | 担架车： 元(配套) |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月27日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年四月二十一日

- 设备参数要求：

- 该设备由内外车及担架组成（实物参考如图所示）；

- 担架以PE材料一次模压成型，背部可手控抬高；

- 摇杆装有过盈保护装置；

- 该设备由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动；

- 对接锁紧装置灵活，安全可靠，分离内外车时需在一端操作，方便简洁；

- 担架面以多层高强度的防水布铺垫，可作移动病人用，担架两边安装有PE塑具成型的活动护栏；

- 推车部分以高强度合金喷塑制作，具有轻盈牢固的特点；

- 推车具有升降功能，升降幅度不低于0-340mm之间；两部推车均安装有4个中心制动万向轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向功能，运行平衡；

- 推车两头分别装有四钩螺钉锁紧可调式输液杆，以备抢救之用；

10、设备总长度不小于3570mm,总宽度不小于640mm,床面板尺寸不小于2000*550mm,背部升降00--700 ，整体升降660--950mm。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与相关产品规格型号及参数，并提供产品彩页(含产品参数及功能描述)，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、设备免费保修不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限；

5、中标人需提供设备的上门安装调试和培训工作，设备保修期从医院相关科室验收合格后算起。