病理科设备公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名 称 |  | 产地 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温箱 |  | 国产 |  | 1 |  |
| 2 | 组织包埋机 |  | 国产 |  | 1 |  |
| 3 | 组织漂烘机 |  | 国产 |  | 1 |  |
| 4 | 标本取样台(带摄像系统) |  | 国产 |  | 1 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月10日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年六月四日

一、投标要求：

(一)、恒温箱（最高控价1万/元）

1、工作环境条件

1.1、电源：1Ø 220V 50Hz；

1.2、环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。

2、技术指标

2.1、控制器：温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支；

温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制；

温度转换: 采微电脑线性补偿校正；

显示界面: LED数码管显示，按键输入方式；

定时范围: 1. 1~9999分钟 ；2.无定时连续运行。

2.2、结构特点：

2.2.1、内箱材质:SUS不锈钢镜面板；外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理；保温材质: 超细玻璃纤维棉。

2.2.2、箱门: 内门：钢化玻璃内门。开启方向: 单开门设计，由左侧往右侧开启方式。

2.2.3、温度传感器: 断路或短路(超量程)；超温保护: 设定温度的高温保护设定；电热保护: 加热器温度自保护器。

2.2.4、温度：控温范围：50℃至200℃；

2.2.5、外形尺寸（cm）：82×67×85（±20）工作室尺寸（cm）：50×50×55（±20）；

2.2.6、容积（L）：≥137；

2.2.7、功率（W）：2000。

(二)、组织包埋机（最高控价4万/元）

1、石蜡缸温度设定范围30℃～80℃。缸容量大于≥6升；

2	左、右组织存放缸温度设定范围30℃～80℃；

3	加热台温度范围30℃～80℃；

4	快速致冷台温度范围0℃～5℃；

5	冷冻台温度设定范围0℃～-20℃；

6	出蜡控制采用手控与脚控；

7	可设定一星期定时开机，方便使用，提高效率；

*8	自动开机后，四小时内没有操作使用，能自动关机，提高了设备和使用安全性；

9	冷冻台采用三菱技术压缩机，噪音小，可靠；

★10	具有报警提示功能，如温控器或加热器件损坏，能自动切断加热并报警提示；

11	带照明灯，镊子加热孔，放大镜；

12	带快速致冷台，用于标本快速固定位置；

13	带流量调节阀。

(三)、组织漂烘机（最高控价1万/元）

1	漂片缸温度设定范围30℃～80℃；

2	烘片槽温度设定范围30℃～90℃；

3	拷片箱温度设定范围30℃～90℃；

★4	烘片槽容量为≥60片；

5	拷片箱容量为三个染色架；

6	采用精确温度控制方式，温度精确，波动小；

★7	报警提示功能，如温控器或加热器件损坏，能自动切断加热并报警提示；

8	工作状态能自动记忆	工作状态设定后，能自动记忆并贮存。

(四)、标本取样台（带摄像系统）（最高控价8万/元）

1、	优质拉纹不锈钢外壳，台面采用2mm不锈钢,其余为1.2mm不锈钢；

2、	空气下抽吸系统，大功率吸风装置，低噪音。能快速、彻底清除有害气体；

3、	内置台面冲洗装置，能快速清除污水；

★4、	快速正压污液排泄，能彻底清除污水；

5、	配管路粉碎机，能避免组织碎屑堵塞管路；

6、	配置消毒灯、照明灯；

7、	磁性吸附工具架，方便使用；

8、	带40LA.O史密斯热水器，带温水，方便冬天取材；

★9、	带小标本冲洗筛，方便小标本冲洗,避免小标本丢失；

10、	带水槽；

11、  空气抽吸≥1000立方米/每小时；

12、 噪音≤60db；

13、	配大标本数字成像系统。提高效率，减少差错，资料永久性存档，便于查阅。同时有大体标本图像供参考，诊断依据更为充分；

14、  可拍摄高清晰大体标本照片，并可进行局部放大。所有操作及照相参数设定都可通过鼠标完成；

15、  可对大体标本照片中感兴趣的区域进行测量。可测量两点之间直线或曲线距离，区城面积。并可进行文字标注；

★16、  对应取材部位，在大体标本照片上可标注下刀位置及编号；

17、 可输入大体标本描述、取材明细、病理信息及打印图文报告；

18、  可进行档案管理，查询统计。

二、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

三、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，所投产品★项必须满足文件要求，单台设备超过最高控价按废标处理；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建院区）乙方根据甲方要求的时间内完成交货、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用,质保期一年；

6、付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%一年后一次性付清（不计息）。