空气波压力治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 最高控制价 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气波压力治疗仪 |  |  | 7000元（配一套气囊） | 壹 | 元/台 |
| 配套气囊 |  |  |  |  | 元/套 （各规格单价） |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月9日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年六月三十日

附件：一、设备参数要求。

1.供电电源： 220VAC，50Hz；          2.压力设定范围：1-26kPa，连续可调，压力调节精度1kPa；

3.定时时间： 5-99分钟，连续可调；  4.★输出控制方式：单路输出，通过充气导管，可同时连接2个下肢气囊；

5.人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）；
6.治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）；
7.压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位；   8.噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB； 
9.气囊结构：采用“瓦片式”设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜；
10.★气囊规格：可以适配小腿、大腿、下肢、上肢等气囊，方便不同科室患者的需求，具体气囊可根据科室需要进行选择；
11.主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：≤230mm×165mm×290mm；设备标配挂架，便于挂床使用。
二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料。
3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。
4、★提供产品主机外形尺寸及设备配套所有气囊彩页或图片，所有气囊请在投标报价表中单独报价。
三、人员培训要求。

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、货物质量及售后服务要求。
1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，整机免费质保期不低于两年，招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
五、验收。
中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。