可温热中频治疗仪、温热低周波治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温热中频治疗仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 温热低周波治疗仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月19日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年七月十二日

招标要求：

（一）湿热中频治疗仪：

- 设备主要参数要求：

- 使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz

- 输入功率：<100VA+10%

- 载波信号波形：正弦波

- 载波信号频率：2000~6000Hz

- 调制信号波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波、密波、疏波

- 调制信号频率：0~150Hz

- 调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制

- 调幅度：25%、50%、75%、100%,允差±5%

- 输出电流：0~100mA(r.m.s)

- 温热能力：38~55℃

- 温热功能:治疗仪对电极的加温不少于6个档位。每个档位按照升温范围均匀分配。16~30℃环境下,温热能力为38~55℃。最高加温能力不大于55℃。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与产品规格型号及相关技术参数，并提供产品彩页(含产品参数及详细功能描述)，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、设备免费保修不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限；

5、中标人需提供设备的上门安装调试和培训工作，设备保修期从医院相关科室验收合格后算起；

6、★设备配套使用电极片等易损易耗件需要单独报价。

（二）温热低周波治疗仪：

一、设备主要参数要求：

    - 使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz。

    - 输入功率：＜150VA±10%。

    - 治疗时间：0～99分钟，允差±10%。

    - 温热能力：38～43℃， 多档调节。

    - 模式处方：具有治疗形式选择、自动治疗程序、自由选择等多种内置波形处方。

    - 信号波形：脉冲波。

    - 脉冲频率：3～1000Hz。工作程序及模式：

  - 自动程序：脉冲频率自动切换，不需要人工设置。

  - 自由选择模式：治疗频率在整个治疗过程中均可调。

  - 拍打/推压模式：3-7-10-50-100-250-500-1000共8个治疗频率，每按一次按照顺序跳变一次。

  - 按摩模式：7-10-50-100-250-500-1000共7个治疗频率可选。

  - 左右按揉模式：3-7-10-50-100-250-500共7个治疗频率可选。

    - 脉冲宽度：120μs，允差±30%。

    - 输出电流：小于40mA(r.m.s)。

    - 脉冲幅度：最大70V峰值，允差±30%。

    - 脉冲能量：不大于300mJ。

    - 强度设置：具有主强度设置和输出平衡调节功能，左右负电极的输出强弱可调整。

    - 对地漏电流：正常状态≤0.5mA，单一故障状态≤1mA。

    - 外壳漏电流：正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA。

    - 患者漏电流：正常状态直流≤0.01mA，正常状态交流≤0.1mA。单一故障状态直流≤0.05mA，单一故障状态交流≤0.5mA；应用部分加网电压：≤5mA。

    - 输出装置

- 标准仪表快接插座，分色设计，易于识别和插拔连接。

- 超柔输出导线，防止导线缠绕牵扯。

- 三电极分色、吸水、发热输出电极，易于识别和临床导入使用。

- 分离式输出导线和输出电极，易于维护替换。

    - 输出提示：治疗时同步提示音，可调音量，也可关闭。

    - 操作显示：触摸屏数字、文字、符号、状态显示，直观明了。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与产品规格型号及相关技术参数，并提供产品彩页(含产品参数及详细功能描述)，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、设备免费保修不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限；

5、中标人需提供设备的上门安装调试和培训工作，设备保修期从医院相关科室验收合格后算起；

★6、设备配套使用电极等易损易耗件需要单独报价。