泌尿外科设备询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 国产品牌 | 规格型号 | 最高限价 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿道膀胱镜 |  |  | 45000元 | 壹 |  |
| 医用灌注泵（附属高压冲洗系统） |  |  | 15000元 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于四月二日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月二十八日

附件：

- 供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

7、每台设备★不满足按废标处理，非★3条不满足按废标处理。

一、尿道膀胱镜：

技术参数：

1.视 向 角：0°、30°、70°

2.视 场 角：≥60°

3.镜管直径：φ4.0mm

4.景深范围：5mm～50mm

5.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

6.导向器自锁装置,分体式

7.宝石镜片

8.全医用不锈钢

9.镜鞘：F16、F21

10.镜鞘长度：230mm

11.软性活检钳1把

12.软性异物钳1把

13.软性剪刀1把

二、医用灌注泵（附属高压冲洗系统）

- 安全分类I类BF型

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率≤150VA

- 微电脑数码管显示

- 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围15～400mmHg

- 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 运行方式间歇加载/连续运行

- 噪声≤70dB(A)

配置：一台主机、两套管路