非接触式眼压计公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 进口品牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非接触式眼压计 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价9.8万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于四月十五日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年四月十一日

一、供应商资格要求：

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求：

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

三、非接触式眼压计参数：（非★5条不满足按废标处理）

1.模式：非接触式

2. 测量范围：0-60mm Hg，SPC30/60mmHg

3.测量增量：1mm Hg

4.测量精度：0.1mmHg可调

5.工作距离：喷嘴前方11mm

6.对焦模式：3D全自动（左右眼切换，对焦，测量）,2D自动，手动

7.自动追踪显示功能：简单易懂的位置导引动画。

8. 显示：≥7英寸彩色IPS触摸屏

9.可进行角膜厚度补偿，对于角膜厚度异常的患者，眼压测量更准确

10．智能喷气技术：能自动调整喷气强度，能依据患者眼压大小调整喷气量，更舒适地测量眼压

11.具有制动系统

12.具有操作杆操控

13.具有电动下巴座

14内置热敏行式打印机

15.节电功能：可设定1/3/5分钟进入休眠节电，按任意键即可恢复