可**高流量呼吸湿化治疗仪公开询价采购报价表**

**报价单位：（盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **国产品牌** | **规格型号** | **采购数量** | **报价（元/台）** |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 |  |  | 壹台 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;****2.所报产品最高限价5万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标;****3.报价表加盖公章密封，于5月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！** **4.不接收快递报价文件。** |

桐城市人民医院综合采购办公室

 二零二二年五月五日

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、星号件不满足按废标处理,非星号件3条不满足按废标处理。

三、**高流量呼吸湿化治疗仪设备参数要求：**

1、专业模式： 成人模式、儿童模式；

2、4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

3、流量设置范围：2～80L/Min；

4、氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%；

5、驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作；

6、气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；

7、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。

8、报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围；

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；

8.4报警暂停时间≥120S；

8.5支持报警声音调节功能：1-8级；

8.6可提供报警静音功能；

8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能。

9、机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染；

10、可选配辅助流量计；

11、预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃；

12、可选配血氧监测功能：

12.1范围：0-100%；

12.2误差：±2%；

12.3可显示PI灌注指数。

13、支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

14、支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

15、自带2200mAh锂离子电池，不小于30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

16、存储：

16.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）；

16.2具有断电保存功能；

16.3趋势数据存储：存储每个参数7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。

17、可选配推车，用于转运。