血液冷藏箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液冷藏箱 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年五月三十一日

附件：

一、设备参数要求：

*1.有效容积≥600L,立式单门设计，具有自关门功能；

*2.微电脑控制，箱内温度能恒定控制在4±1℃范围内，控温精度≤0.1°C；

3.液晶触摸屏显示，方便观察箱内温度，可以查询工作状态，报警和事件记录等信息；

4.冷却方式为风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时可增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5.需具有高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警；具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；具有独立检测通道用于远程温度监控；需具有网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端；

6.需具有开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护；

7.冷凝水汇集后能自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水；

*8.冷藏箱压缩机需为变频，通电开机温差大时高转速，能快速降温，稳定运行时低转速，使均匀性更好，低噪音，确保使用寿长；

9.门体需配置机械锁，可选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁功能；

10.配备后备电池，以满足断电后报警并继续显示箱内实时温度的需求；

11.箱内≧6个高精度传感器，传感器可显示环境温湿度；

12防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压缩机开停，防止温低影响血液安全；

13.箱内需设置LED照明灯，外部独立灯开关；

14.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据≧10年，可实现产品整个生命周期的温度数据可溯；

15.蘸塑搁架≧ 6个，注塑血筐≧24个，内门≤6个，以减小开门取血时的冷量散失；

16.血筐需为一体成型注塑血袋筐, 带有标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记；

17. 标配物联模块，云网互联，可通过电脑端和手机端能随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修；

18.具有TUV国际性能认证，确保温度均匀稳定；

*19.生产厂家需通过ISO13485医疗器械质量体系认证、WHO/PWS质量认证，需符合国家相关质量管理标准，产品具有医疗器械注册证，产品通过CE、UL认证；

20.整机质保≧三年。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 投标文件中须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家及产品注册证件等相关资料；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需提供产品图片彩页及相关参数。