（重招）空气消毒机（壁挂）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气消毒机（壁挂） |  |  | 2960.00元 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年六月一日

一、设备参数要求：

1.品名：多功能空气消毒机

2.用途：设备主要用于对室内的空气进行消毒处理。

3.物理电气参数及性能指标

3.1工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz  最大输入功率（W）：190

3.2安装方式：壁挂式安装

3.3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态

★3.4、紫外线灯管寿命（h）≥5000

3.5、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。

3.6、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。

3.7、设备必须具有人体红外感应探头（中标交货后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。

3.8 产品电气安全符合GB 9706.1的要求（提供检测报告）。

4.设备的数据服务功能：

4.1协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。

4.2具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

4.3 支持设备的物联网自动报修功能；

4.4 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息；

4.5随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。

4.6系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；

4.7具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。

4.8为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。

5、基本参数要求

★5.1、要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求：

5.1.1该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。

5.1.2设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。

★5.2、功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）：

（1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；

（2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；

（3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度；

（4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置；

（5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。

★5.3、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.02mg/m3（提供检测报告）

5.4、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。

5.5、程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。

5.6消毒因子：波长253.7nm的紫外线。

5.7适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000

5.8机外紫外线泄漏：≤1μw/cm2（提供检测报告）。

6、安全、法规及技术先进性

6.1产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。

6.2空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。

★6.3具有物联网服务云平台，软件永久免费升级. 设备配套紫外线灯管等专用耗材请在投标报价表中单独报价。

7、企业资质

7.1提供ISO9001和ISO13485认证证书。

7.2提供GB/T 240001-2016/ISO 14001：2015环境管理体系认证和GB/T 45001-2020/ISO 450001:2018职业健康安全管理体系认证。

7.3生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 投标文件中须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家及产品证件等相关资料。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、投标文件中需提供产品图片彩页及相关参数。

5、需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。

6、保修期：设备免费保修不少于2年.