鼻内镜系统公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | （国产）品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 限价/元（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼻内镜系统 |  |  | 壹 |  | 80000元 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十一月七日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

五、鼻内镜系统：

1）高清摄像机技术要求：

1. 分辨率≥1920×1080P，符合国际1080P的全高清标准。

2. 传感器 CMOS，最低照度F1.6≤3Lux。

3. 扫描方式：逐行扫描。

4. 具有自动测光和消光功能。

5. 白平衡模式：ATW、AWB和手动白平衡三种模式。

6. 具有图像冻结功能。

7. 摄像主机可手动调节基本图像增益、亮度、饱和度、对比度、锐度、数字降噪等，以满足不同镜子的需求。

★ 8.具有高级图像参数设置功能，包含伽马设置、暗区改善（小镜种下改善图像通透度）、去摩尔纹（三种模式可满足硬纤维镜和软纤维镜的场景需求）、图像翻转功能。

9. 摄像系统具有电子放大和电子缩小功能，最大电子放大倍率为5.0，最小的缩小倍率为0.5。

10. 摄像头设有遥控功能按键，并可自定义按键功能：AWB，冻结，光源亮度+，光源亮度-，色调降噪，暗区改善，饱和度、对比度和去摩尔纹。

11. 摄像头≥2倍光学变焦。摄像头能防水，防水等级≥ IPX8级。

12. 镜头可分离式光学适配连接，可从摄像头分离下来后进行高温高压消毒。

2）监视器技术要求：

1.监视器液晶面板≥24寸，分辨率：≥1920×1200，亮度≥350cd/m2.

★2. 具有色彩还原对比算法，使图像的一致性和准确性能还原至最佳状态。

3. 监视器能防电磁干扰，确保手术过程中图像稳定输出。

★4. 整机外壳需用防菌材料涂层，能有效阻挡95%以上的细菌。

3）医用内窥镜冷光源技术要求：

1.光谱性能

显色指数≥90。

### .相关色温：4000～7000K

## 辐射性能（输出总光通量）

## 产品的输出总光通量≥1000lm

## 2.防故障的安全措施

冷光源LED灯模块的寿命≥30000小时，光源主机触摸屏上会有使用寿命提示信息。

3.整机噪声≤58dB。

光源亮度调节范围为0%-100%

4.软件功能

4.1显示功能

产品的触摸屏支持实时显示当前的光源设置数值。

### 4.2触摸功能

产品支持触摸操作，通过触摸可实现光源调节、待机功能。

### 4.3待机功能

产品支持待机功能，设备进入默认待机状态时不出光。

### 4.4语言设置功能

产品支持语言设置功能，支持设置为中文和英文。

5.安全性能

## 电气安全

产品符合GB 9706.1-2007和GB 9706.19-2000的要求。

## 电磁兼容

产品符合YY 0505-2012中规定的要求。

- 台车

1.仪器车含4层工作台面，由优质碳钢冷轧板精制而成。

★5)、投标方需提供医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》，产品需提供二类医疗器械注册证，

★6)、设备质保期1年

7)、★不满足按废标处理，非★6条不满足按废标处理