胰岛素泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 国产品牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 单价（元/台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胰岛素泵 |  |  |  | 肆 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品每台最高限价为47500元/台，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于2月28日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年二月二十二日

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

胰岛素泵：

一、般特性

★1 ，电池              5号或7号碱性电池

2，储存模式             有

3，储药器状态显示       ≥8种彩色图标显示（剩余胰岛素的量从100%到1%/未知）

4，安全锁功能           有

5，语言种类             支持多语种（含中文）

★6，防水型               ≥IPX8

7，储药器               300U（3mL)

★8、适应症              设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗（提供相关证明文件）

二、基础率参数

★9，基础率最小步长       ≤0.025U/小时

10，基础率范围           ≤（0.000-35.0）U/小时

11，基础率时段          ≥48段

12，基础率功能          输注率模式/百分比模式

13，临时基础率功能     具备临时基础率功能，可设定30分钟至24小时

14，预设临时基础率     ≥8种（基础率1到4+高/中/低强度活动+患病）

15，输注准确性         ≤±5%的范围内

三、大剂量参数

16，大剂量增量            0.1U/0.05U/0.025U可调

17，大剂量最小输注量      ≤0.025U

18，大剂量输注速率可调    标准模式（1.5U/min)

四、快速模式（15U/min)

★19，大剂量输注方式        手动大剂量、常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量、大剂量向导、声响大剂量

20，双波模式下方波持续时间      30分钟至8小时（以15分钟为增量）

21，预设大剂量功能              可支持≥8个

22，暂停胰岛素泵输注功能        有

23，校正大剂量功能              有

五、报警和提醒功能

24，报警/提示类型               声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁

25，储药器药量低提示            有

26，管路更换提示                有

27，错过餐前大剂量提示          有

28，个人提示                    有

29，低电量提醒                  有

30，胰岛素输注受阻报警          有

30，自动暂停功能                有

六、历史记录

32，历史记录                    摘要、每日历史、报警历史

33，多日摘要查看                摘要查询可选1天、7天、14天、30天

胰岛素泵用一次性输注管路和针头

34，产品包含输注管路组件和针头组件

35，特殊导管材质内层管路材质（聚乙烯PE），外层管路材质（聚胺脂PUR）

36，输注管路接口非鲁式接口

37,配套耗材具有快速分离器功能，方便患者进行影像类检查

38， 自带分离保护帽卡扣式分离保护帽，方便患者临床检查

39.设备质保期三年，质保期内设备所有故障维修费用均有中标方承担。

40.胰岛素泵用一次性输注管路和针头和储药器须有报价

★41、投标方需提供医疗器械经营许可证，产品需提供三类医疗器械注册证

★42、设备质保期三年。

43.★不满足按废标处理，非★8条不满足按废标处理