呼吸内科输注工作站公开(二次询价)采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  |  | 品 牌 | 规格型号 | 单价（元/台） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多通道输注工作站（一拖6） | 注射泵 |  |  |  |  |  |
|  | 输液泵 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价为6.5万元/套，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年三月一日

- 设备参数要求：

★1、标准配置：3台输液泵+3台注射泵。每套床边工作站含≥6个扩展槽,注射泵模块和输液泵模块自由组合搭配；

2、工作站电源：交流电源，100-240V、50Hz/60Hz；

3、产品认证：通过CFDA和CE、ISO9001认证；

4、插件式模块化设计：输注工作站的泵通道组合≥6通道，最高可实现≥15通道；

5、耗材校准：支持符合标准的所有一次性使用输液器和注射器，保证输液精度；同时用户可自定义其他符合标准的输液器和注射器；

6、级联输液：可实现≥2通道间输液泵和注射泵之间的级联输液，在上一通道结束输液后，自动切换至下一通道，无需人工操作；

7、可在任一单泵上统一调控输液系统内所有泵的基础参数，包括病人信息，音量，亮度等；

8、 每个泵之间不需要任何辅助工具可以直接组合固定，可组合成多通道注射泵、多通道输液泵、多通道输注混合泵，便于携带和安全转运；

9、信息管理：统一管理电源、数据、报警、病人资料，通过输注中央站或网络可以对数据进行统计、分析及报表管理；

10、仅需一根电源线，具备输液管路整理功能，让多通道输注管路清晰、整洁；

11、泵模块与工作站之间通过USB接口供电与信息传输；

12、无线WIFI联网：可通过无线WIFI连接静脉输注中央站，连接医院网络系统，实现科室信息化管理（提供三甲医院联网证明）。

二、输液泵模块参数

1、输液泵重量≤1.5kg（含电池）；

★2、≥9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、点滴模式、微量模式、级联模式；

3、防药液自流：智能预阻断技术，完全避免泵门打开时的药液自流；

★4、泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制（提供专利技术证明）；

★5、触摸屏操作，中文显示，数字键盘输入；

6、输液速度设定范围：0.1-1200.0mL/h，最小增量为≦0.1mL/h；

7、输液总量显示范围：0-9999.99mL；

8、输液精度：≤±5%；

9、快进操作：0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器）

0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器）；

10、排气操作：1200.0ml/h（20d/ml 输液器）

400.0ml/h（60d/ml 输液器）；

11、预置量设定范围：0.1-99.99ml（最小增量0.01ml）

100-999.9ml（最小增量0.1ml）

1000–9999ml（最小增量1ml）

12、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

★13、阻塞级别：可以进行11级选择，225mmHg~975mmHg并且可以显示管路的压力状态；

14、报警功能：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作等；

★15、气泡检测:7级气泡检测等级，最小气泡灵敏度≤25ul；

16、事件记录存储回放：≥2000个记录；

17、声音音量等级：11个等级可调；

18、显示器具备夜间工作模式，降低对患者和环境的光干扰；

19、具备输液精度校正功能；

20、提供可使用的3种类型的电源：交流电源、直流电源和内置锂电池；

21、内置锂电池：在中速（25ml/h）状态下，工作时间≥5个小时；

三、注射模块参数

1、注射泵重量≤2kg（含电池）；

★2、≥9种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、级联模式；

3、触摸屏操作，中文显示，数字键盘输入；

4、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml所有符合标准的注射器；

5、速率范围：0.1-100.0ml/h (5ml注射器)，

0.1-300.0ml/h (10ml注射器)，

0.1-600.0ml/h (20ml注射器)，

0.1-900.0ml/h (30ml注射器)，

0.1-2000.0ml/h (50ml(60ml)注射器)，最小增量≦0.1mL/h；

6、注射总量显示范围：0.1-99999.9ml；

7、注射精度：≦±1% ；包括注射器的精度：≦±2%；

8、排气操作：100.0mL/h（5mL注射器），

300.0mL/h（10mL注射器），

600.0mL/h（20mL注射器），

900.0mL/h（30mL注射器），

2000.0mL/h（50（60）ml注射器）；

9、快进操作：0.1-100.0ml/h (5ml注射器)，

0.1-300.0ml/h (10ml注射器)，

0.1-600.0ml/h (20ml注射器)，

0.1-900.0ml/h (30ml注射器)，

0.1-2000.0ml/h (50ml(60ml)注射器)；

10、KVO速度：0.1-5.0mL/h；

★11、阻塞级别：可以进行11级选择，并且可以显示管路的压力状态；

12、报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

13、事件记录：存储回放≥2000个记录；

14、声音音量等级：11个等级可调；

15、显示器具备夜间工作模式，降低对患者和环境的光干扰；

16、提供可使用的 3 种类型的电源：交流电源、直流电源和内置锂电池；

17、内置锂电池：在中速（5ml/h）状态下，工作时间≥6小时；

注：★参数为重要参数，需提供证明材料。

四、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数（提供产品彩页），保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料等；

3、投标人需提供所投标设备在安徽省内有至少≥5家以上三甲医院装机用户，提供业绩合同或者装机证明。

4、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

5、所投设备在我院验收合格后免费质保期不低于两年。