低温冷藏箱及血小板恒温保存箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温冷藏箱 |  |  | 贰 |  |
| 血小板恒温保存箱 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月14日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年四月十日

设备参数及要求：

附件：

（一）、 低温冷藏箱技术要求：

★1、有效容积：≥530L；

2、 温度范围-20°C～-40°C可调节；微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保;

10、德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；

★11、设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

★12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

★16、测试孔≥2个，方便实验使用和监控箱内温度；

17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

18、外部尺寸：≤940*845*1880mm；内部尺寸：≥700*620*1230mm。

（二）、血小板恒温保存箱技术要求：

1.既可在220V电源下使用，又可在车载12V电源下工作，同时配有蓄电池，在切断电源下可持续工作≥30分钟，超温24℃报警，低温20℃报警，保证血小板在运输过程中的安全。

★2.采用进口恒速电机，连续运转无噪音。箱体内的隔热材料，采用聚氨酯发泡，对外界冷、热源有较强的阻绝能力。

3.自动故障检测系统，安全可靠。

4.使用环境条件：温度（15℃—35℃），湿度（40%—70%），气压     （86-106KPA）。

5.控温范围：22.0℃±2.0℃。

★6.控温精度： ±0.1℃。

7.摆动频率：60转/min。

8.摆动幅度：20mm。

9.工作方式：连续左右往复，水平摆动。

10.加热功率：60W。

11.制冷功率：60W。

12.电源：交流220V 直流12V。

13.外形尺寸：宽*深*高(mm) ≤ 450*300*420。

14.存放面积：宽*深*层高(mm)≥ 270*180*38。

★15.存放血小板袋数：4-6袋。

16.重量：≤7KG。

二、投标要求：

1、投标公司必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件中必须标明所投产品的品牌型号，保证原厂正品供货，提供厂家资质、产品注册证等相关资料，提供产品彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标公司负责设备上门安装调试，保证设备正常运行。