高频电刀公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频电刀（含所有基本配置清单所列主机及附件） |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价：7万元/台，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于六月二日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年五月二十九日

附件：

一、设备参数要求：

1、适用范围：为全科全功能高频电刀,适用于所有外科及所有腔镜下手术；

2、功能：具有单极切割、单极凝血和双极等功能，全功能高频电刀，满足各种手术要求；
3.纯切割频率检测后：≥390KHz；高频混合切割检测后≥400KHz;
★4.凝血频率：标准凝血频率检测后≥440KHz；喷射凝血频率检测后≥400KHz；
5.双极频率：微凝及宏凝结频率检测后≥390KHz ；
6.单极切割功率≥300W，模式≥2种：纯切、混切模式；
7.单极凝血功率≥120W，模式≥2种：标凝、喷凝模式；
8.双极功率≥70W，模式≥2种：微双极、宏双极模式；
9.最大开路电压峰值：
9.1纯切割：≤940V，高频混切≤1300V
9.2标准凝结：≤2800V，喷射凝结≤3800V
9.3微双极凝结：≤150V，宏双极凝结≤480V
10.设备电容在单极患者电路中：≤1.5nF；设备电容在双极患者电路中≤4.7nF；
11.直接在高频手术端口测量的高频漏电流时，手术电极≤64mA；中性电极≤68mA；
12.设备面板具有声音大小调节键；
★13.切割、凝血、双极均具有独立LED显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字  显示；
★14、具备两个单极刀笔输出端口，可连接两支刀笔进行同时切割输出；
★15、具备两个单极刀笔输出端口，可连接两支刀笔进行同时凝血输出；
16、配有内镜万用转换接头，满足软、硬镜连接使用；
17.具备动态响应调节技术：能在10毫秒内对刀头接触点组织的变化快速调节出最理想的输出能量，可最大限度降低周围组织的热损伤；
18.具有负极板回路安全监测技术：单双回路电极板自动识别及确认，无需人工确认；
★19.单、双极脚控独立输出，无需转换；
20.设备安全等级：CF等级，电刀上应用部分须有“心型”及F防电击符号标识，并出示相应证明文件；

21.设备上所有信息化数据端口均免费开放；

22.设备基本配置清单：

电刀主机	1台

带无菌清洁片手控电刀笔	2支

除烟净化消融电极	2支

双回路电极板	10片

内镜万用转换接头	1个

回路电极板连线	1条

单极脚控开关（含导线）	1台

双极脚控开关（含导线）	1台

主机电源线	1条

注：以上清单产品除主机外需要单独报价作为投标附件。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数（提供产品彩页），保证原厂正品供货，提供厂家证件、产品注册证以及相关参数的检测证明文件等相关资料；

3、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、所投设备在我院验收合格后免费质保期不低于两年。