医用射线防护装置公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 总限价（元） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用射线防护装置 |  |  | 99000.00 | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月4日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月二十八日

附件：

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2022年或以后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

- 列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

- 付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

- ★键不满足按废标处理（提供证明材料），非★键每个产品3条不满足按废标处理。

- 设备质保期1年。

一、设备名称及用途：

1.1 设备名称：X 射线防护装置；

1.2 设备用途：医疗机构对患者进行 DR 立位摄影时，对患者非照射部位进行有效的辐射防护；

二、主要配置和技术参数要求：

★2.1 防护装置通过摄像头定位（非红外线定位）；

2.2 防护装置的防护窗口实时跟踪球管上下移动；

★2.3 防护装置的防护窗口大小可自动跟踪球管束光器纵向光野大小调整；

2.4 铅帘整体上下移动速度≥60mm/S；

2.5 防护装置窗口开合速度≥20mm/S；

★2.6 防护装置窗口开合范围 0-370mm； 防护装置的控制电路板、传感器等集成于机身；

2.7 无需任何外置控制件；

2.8 防护帘铅当量≥0.5mmPb；

2.9 铅帘尺寸 650×350mm；

2.10 防护范围（上帘下沿-下帘上沿） ≥1000mm；

2.11 最大防倾斜安全角度 ≥10 °；

2.12 具备一键急停开关；

2.13 具备无线遥控功能；

2.14 采用专用万向轮，固定可靠，运动灵活；

★2.15 防护装置若为有源设备，需满足 YY 0505-2012 标准，并提供第三方检测报告；需满足 GB9706.1-2007 医用电器设备第 1 部分：安全通用要求，并提供第三方检测报告；

2.16 主要配置清单：

（1）防护屏主机        1台

（2）上/下防护帘      各1套

（3）防护帘挂杆        2个

（4）摄像头定位系统    1套     3、中标公司需有现货，中标后一周内必须供货到院。