洁净工作台、洁净工作台（单人单面）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 限价（元） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净工作台 |  |  | 5200 | 壹 |  |
| 洁净工作台（单人单面） |  |  | 6000 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月4日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月二十八日

附件：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2022年或以后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

- 列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年。

- 付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

7、★键不满足按废标处理（提供证明材料），非★键每个产品3条不满足按废标处理。

8、设备免费质保≥2年。2台设备需全部投标同一品牌。

一、洁净工作台：

(一)、设备用途：用于医院临床配药；

（二）、设备技术参数要求：

1、小巧实用型，便于搬运，放置于工作台桌面上使用，适用于双人单面使用；

2、 工作台面采用一体化不锈钢,耐腐蚀,易清洁；

3、 洁净台操作空间洁净等级要求达到ISO5(100级)要求，菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿)；

4、采用可调风量风机系统，在正常操作下，工作区风速始终处于理想状态；操作空间光照度≥300LX；

5、工作区尺寸(W*D*H): 1200×580×520mm,

- 外形尺寸（W*D*H）:1300×695×1000mm.（±5mm）

- 净工作台（单人单面）

1.洁气流模式：垂直送风。

- 产品性能执行标准《GB4793.1-2007》，EMC检验依据《GB/T18268.1-2010》。

- 外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。

- 工作台面采用一体化优质不锈钢，耐腐蚀，易清洁。

- 采用铝框无隔板高效过滤器，过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）。

- 高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。

- ★控制系统采用智能化微电脑控制，蓝屏显示，数字指示各项参数示值。

- 前部10°倾斜式操作面，更符合人体工程学，操作更舒适。

- 准闭合式台面，前端带有阶梯形设计，前窗完全闭合时，更有效防止外部气体诱入。

- ★连锁保护设计，紫外灯与照明灯互锁，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

- 悬挂式升降系统玻璃门，上下开启，操作方便灵活。无段式平衡砝码，升降自如可任意位置停留。

- ★双侧黑色边框，圆弧钢化玻璃窗设计，视觉采光效果更佳，视野更广阔。

- 合理的结构设计，高效过滤器和风机的维修、更换，都可在洁净台顶部进行，更加方便、快捷。

- 下降风速：0.2～0.5m/s（可调）；

- 沉降菌浓度：≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿)

- 噪声：≤65dB(A)；

- ★外形尺寸（长x宽x高mm）:900*695*1650mm；（±5mm）

- 内部尺寸（长x宽x高mm）:800*580*520mm；

光照度：≥300LuX