防护服公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射防护服（连体带袖大号） |  |  | 1套 | 7.85万 | 元/套 |  |
| 辐射防护服（连体带袖中号） |  |  | 1套 |  | 元/套 |  |
| 辐射防护服（连体带袖小号） |  |  | 1套 |  | 元/套 |  |
| 辐射防护服（分体带袖中号） |  |  | 4套 |  | 元/套 |  |
| 辐射防护服（分体带袖小号） |  |  | 1套 |  | 元/套 |  |
| 辐射防护手套 |  |  | 4只 |  | 元/只 |  |
| 辐射防护围领 |  |  | 12只 |  | 元/只 |  |
| 辐射防护帽子 |  |  | 5只 |  | 元/只 |  |
| 辐射防护眼睛 |  |  | 14只 |  | 元/只 |  |
| 辐射防护方巾 |  |  | 13只 |  | 元/只 |  |
| 固定式射线报警仪 |  |  | 1套 | 1万 | 元/套 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月4日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室  二零二三年十二月二十八日

附件：

一、	供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商或经销商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2022年或以后生产的医疗设备，投标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假投标公司进行相关处罚，

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

7、★键不满足按废标处理（提供证明材料），非★键每个产品3条不满足按废标处理。

8、质保期一年。

一、辐射防护服

- 款式：具备半袖式，连体/分体款可选，符合人体工程学。

①分体款上衣宽松设计，不紧绷，透气性好，弯腰时不漏射线，铅裙后部具备松紧设计，舒适度大大提高，正常使用的情况不会出现铅裙滑落现象；分体式铅衣的下裙要求有肩带辅助，避免穿着时下坠。

②连体款防护服配备减重腰带，可使裙部重量固定在腰部，大大减少医护人员肩背部的压力，使用感受会更舒服；

③分体款及连体款在上衣衣襟处能够包裹上身重叠，重叠面积为身体上身躯干的面积，无论连体及分体，其下裙长度要到膝盖以下，在后背及腋下区域不能缺如。如图所示的为连体款的，供参考。

★2.防护材料：采用4层0.125mmpb的独立进口轻铅材料层组成，防护材料分布均匀，要求随着弯肘、弓背、转身等动作时，铅衣没有拉扯紧绷感，对术者的肢体动作没有妨碍，要求柔软且韧性十足。

★3铅当量：前≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb，袖≥0.25mmpb。

4产品防护性能需具备国内权威机构第三方检验报告；

5.尺寸：分男、女款且每种款式具有至少20余个尺寸供临床选择，（也可根据不同老师身高、体重、腰围、臀围来量身定制），铅衣可刺绣（单位名称、LOGO）等打造科室专属铅衣。

6.面料：采用高档纳米技术聚酰胺印花面料，内衬和表面材料具有双面防水功能，耐汗止汗渍侵蚀核心防护材料。面料表层质地结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理。

7面料具备抗污、易清理和抗菌检测报告；

★8.面料具备耐磨，防静水压＞10000，防水沾检测报告；

9、卡口组：卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣；不断裂，弹性更好；耐磨，使用时间长。终身免费更换。

10、魔术贴毛刺：粘合强度高，粘合力度大，终身保修。

★11、产品通过ISO 13485：2016，ISO9001：认证；

★12.每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的生产日期、质检人、出厂日期等。

辐射防护手套：

- 通用款式，分指型；

- ★防护材料：采用独立含铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足。

- 铅当量：≥0.5mmpb；

- 产品具备权威机构第三方检验报告；

- 面料采用高档牛津布面料，耐磨，防水。

辐射防护围领

- 通用款式（可定制）；

- 防护材料：采用4层0.125mmpb的独立进口轻铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足。

- 铅当量：≥0.5mmpb；

- 产品具备权威机构第三方检验报告；

- 围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线，防护严密。

辐射防护帽子

1、通用款式（可定制）；

2、防护材料：采用4层0.125mmpb的独立进口轻铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足。

3、铅当量：≥0.5mmpb；

4、产品具备权威机构第三方检验报告；

防辐射护眼睛：

- 侧防款式（可定制度数）；

- 防护材料：采用高透光的铅玻璃，铅及钡含量极高，

- 铅当量：前≥0.75mmpb/0.5mmpb，侧≥0.5mmpb；

- 产品具备权威机构第三方检验报告；

- 镜框采用丙烯酸材质，坚固，重量轻，抗过敏

辐射防护方巾：

1.核心材料描述：采用新型含铅材料，内部材料采用2层0.25铅当量的独立材料层组成，防护材料分布均匀，胶皮柔软如绸，韧性十足。

2.款式：450*450mm；

3.含铅量：≥0.5mmpb；

4.产品具备第三方权威机构检测报告；

5.外部面料为高档牛津布面料面料。穿着舒适，质地结实，抗撕裂，耐磨。

二、固定式辐射监测仪：

功能特点：

1、≥7寸 1024×600 IPS液晶显示器，全中文操作界面。

2、自动切换剂量率单位（μGy/h、μSv/h）。

3、具有自动识别探头功能，可方便工作人员进行探头的更换。

4、报警阈值连续可调（出厂默认设置高阈值为2.5uGy/h，低阈值0.0Gy/h）。

5、可以实时显示探头状态：正常/报警/过载/掉线。

6、探头多种报警方式，声光报警（标配）；另可扩展为外接报警器，继电器开关报警。

7、探头具有两种报警模式（上限报警/下限报警），灵活适用于各种辐射安全报警场所。

8、主机能自动记录阈值报警，并自动存储，掉电后不丢失。

9可手动查询阈值报警记录。

10、具有实时时钟功能，可实时显示年月日，掉电不影响时钟的运行。

11、可选内置电池，用于车载剂量监测和工作电源不稳定的场合。

☆12、探头连接线长度需满足产地需求（现场自行勘察），投标公司需有现货，中标一周内必须供货到院。

技术要求：

1、测量范围：0.01μSv/h～2500μSv/h。

2、灵 敏 度：1μSv/h>5CPS。

3、响应时间：1S(经过算法处理)。

4、相对固有误差：≤±15%。

5、能量响应：48Kev～3Mev

6、电源：市电220V

7、使用环境：温度-10℃～+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95％。

8、尺寸： 主机：260×160×68mm(不含底座); 探头：φ50×212 mm（±10mm）