等离子空气消毒机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子空气消毒机 |  |  |  | 45台 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价9.9万元，必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月8日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月二日

附件：一、等离子空气消毒机技术参数要求：

(一)、主机

★1、消毒体积：≥100m3；

2、工作电源: 220V 50Hz、输入功率：≤85VA；

(二)、等离子体发生器

1、等离子体密度值分布：≥5×1017-7×1017 m-3；(提供该型号等离子体密度第三方检测报告)

★2、等离子体发生器使用寿命≥50000H（提供国家认可的第三方机构检测报告）

(三)、电机

1、循环风量：≥1000m3/h；(提供第三方检测报告)

2、噪声：≤52dB；(提供第三方检测报告)

3、采用低噪音、低能耗直流无刷电机；

(四)、消毒指标

1、设备持续工作90分钟，可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率达99.90%，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上（提供省级疾控检测报告）。

2、提供设备消毒2小时对冠状病毒229E的平均灭活率>99.99%的合格检验报告。

(五)、功能指标

1、等离子体故障自动报警（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠

2、风机故障自动报警；

3、微电脑程控自动运行，程控定时自动消毒模式（≥6组消毒时段）。

4、显示屏可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用一目了然；

5、数字化智能等离子高压发生器具有短路保护，精密调节、工作状态指示等功能。

6、设备具备以下功能：时间设置、查看、手动定时消毒模式、寿命自动累计功能、风速高中低挡调节等功能。

该机器符合等离子体净化消毒，绿色环保，无需耗材更换，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染，该机适用于医院二、三类环境，如诊疗室、病房、普通手术室等；厂家半年维保一次。

★7、设备质保期不少于5年

二、	供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商或经销商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

三、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年生产的医疗设备，投标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假投标公司进行相关处罚，

4、交货、安装、调试期：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。