医用单通道注射泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用单通道注射泵 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月24日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月十八日

附件：

一、设备参数要求。

1.注射器规格：自动识别各种品牌注射器，例如规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 mL；

2.注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）；

3.注射速度：可根据临床病人需要任意设置调节，0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增

4.具有快速输注功能；

5.速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）；

6.★注射精度±2%以内；

7.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式；

8.不少于六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min；

9.报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽；

10.其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能、无线监视功能；

11.KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h；

12.阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa；

13.电源类型：AC 220V/50Hz；DC（以5ml/h速度，运行不小于5小时）；

14.重量：≤2.5KG；

15.适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与配置参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、提供免费设备安装调试及培训服务

5、提供产品彩页（含产品功能及参数描述）；

6、整机免费质保期不低于两年；