耳鼻喉综合治疗台、耳内镜、人工听骨、纳吸棉公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌/规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉综合治疗台 |  |  | 5.8万元/台 | 壹 | 元/台 |
| 2 | 耳内镜 |  | 14cm | 2700元/根 | 4根 | 元/根 |
| 3 | 人工听骨 |  |  | 5795元/个 | 按需采购 | 元/个 |
| 4 | 纳吸棉 |  |  | 532元/片 | 按需采购 | 元/片 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月25日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月十九日

附件：一、耳鼻喉综合治疗台招标参数        限价5.8万元/台

1、主台面采用高级人造大理石一体化模具成型设计，外观美观大方,防水、防漏、易清洁;箱体采用钣金折弯喷漆工艺，机身台面尺寸（长≧915mm*宽≧570mm），副机身台面尺寸（（长≧1020mm*宽≧570mm）

2、喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。

3、吸枪吸力0-700mmhg,吸力大小可调节;吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。

4、吹枪压力0-0.28MPa，压力可调。

5、喉镜预热器功率不小于450W，加热时间五档可调。

6、照明灯采用LED光源，使用寿命不低于5万小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。

7、按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能可显示不同颜色，指引清晰；可控制主机单元、电动病人椅。

8、整机采用人体安全电压设计，主机可控制各工作单元；开机智能自检，具备180分钟无人操作可自动关机功能，当出现故障时主机会自动报警。

9、采用主副集中排污装置，符合国际医疗体系（ISO13485)环保要求，污物瓶带有污物上限警示。

10、正压泵具有减振装置，最高压力可达3.0kg\cm²。11、负压泵功率不小于350W,，具有减振装置，最高吸引力为可达700mmHg。

12、污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。

13、负离子发生器功能 ，工作时间四档可调，负离子浓度不小于1.9X106个/cm3,具备灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供检测报告。

14、LED阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从200cd/㎡－4000cd/㎡可调节。

15、标准型电动病人椅，控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式，方便操作,靠背行程：90-135度可调。自带智能双重断电保护功能。

二、耳内镜招标要求（参数来源自贡市第四人民医院2023年6月招标参数）

1、状晶体镜，视向角0°，视场角≥75°，直径3 mm，工作长度14cm，可高温高压消毒；

2、镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损；3、镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理；

- 可高温高压、气熏或浸泡消毒。

三、人工听骨招标要求（参数及控价来源2022年6月安庆市立医院挂网招标参数）采购限价5795元/个

- 听小骨假体声音传导构造应为纯钛制造，确保硬度和延展性及最佳的生物相容性；

2、包括部分人工听骨（PORP）、全人工听骨（TORP）及人工镫骨（piston）三种类型；

3、配有无菌一次性尺寸模盘，不需要其他工具就可以测量长度；

★4、听小骨假体长度调节操作简单，可二次调节延长，也可二次调节缩短，不需另外购置调节长度器械，避免因长度不适丢弃假体给病人或医院造成的损失；

★5、自带专用听小骨长度调节器，调节器自带刻度，方便操作，经长度调节器调整截断之后的听骨，可以再次放入调节器进行无限次长度调整；

★6、听小骨假体调节长度可在-1.75mm至3.5mm超短区间任意调节，最小调节步进为0.25mm；

7、全新镂空顶板设计理念，为术者提供极佳的手术视野；

8、听小骨假体应符合ASTM F2503条件，避免对核磁共振MR产生影响；

★9、听小骨假体的连接杆为竹节状设计，确保不会因旋转而发生长度变化；

★10、纯钛材料的化学成分应符合ISO 5832-2的规定。

四、纳吸棉招标要求  （参数及控价来源2022年6月安庆市立医院挂网招标参数）              采购限价532元/片

1、产品为化学高分子人工合成材料，具有遇血不坍塌，支撑力良好，满足压迫止血和可降解吸收功能

★2、产品为多聚醚酯和聚氨酯合成的聚合海绵，非动物、植物源材料，具有高度的生物安全性

3、产品含高亲水基成分，能够吸收自重25倍以上的液体，使血小板快速聚集粘附在伤口周围，有效控制毛细血管出血

4、产品孔隙均匀细密柔韧，容易贴合在不规则出血组织表面，与传统耳鼻止血敷料填塞相比提供适度均恒的压迫力，避免过度压迫导致的新生组织坏死

★5、填塞置入腔道后24小时内维持有效的压迫力，至少24小时后才开始降解，使用后一周内降解成流体，降解物从鼻腔、外耳道或咽鼓管自然流出

6、产品使用后，可自然降解，无需再取出，避免非麻醉状态下的抽取而带来的痛苦、二次出血及新创面产生，减少换药成本和患者痛苦

★7、产品最终降解产物是水和二氧化碳，非胶状物质，可提供细胞生长所需的水性环境，促进创面愈合和减少术腔粘连，有效解决囊泡、肉芽、息肉再生以及息肉样黏膜水肿等临床难题

★8、产品取得国家三类医疗器械注册证，以保证降解产物被人体吸收后的安全性

9、产品通过欧盟CE认证、美国FDA认证、中国NMPA认证，临床使用10年以上，具有广泛的用户名单（需提供省内三级医院的发票或合同）

五、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

六、售后服务

1、采购项目1耳鼻喉综合治疗台提供用户培训及操作手册。  
2、采购项目1耳鼻喉综合治疗台保修期：2年。