双通道注射泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双通道注射泵 |  |  |  | 肆 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于2月2日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年一月二十九日

附：一、招标参数：

*1.注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式；

2.注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别；

3.注射速度设定范围：5ml注射器：0.10ml/h～60.00ml/h；

10ml注射器：0.10ml/h～300.00ml/h；

20ml注射器：0.10ml/h～400.00ml/h；

30ml注射器：0.10ml/h～600.00ml/h；

50ml注射器：0.10ml/h～1200.00ml/h；

4.速度增量：0.01ml/h；

5.时间设置：5秒～99小时；

6.注射过程参数修改：支持在运行过程中修改预置量、速度；

7.注射流速精度：≤±2%（包括注射泵的机械精度±1%）；

8.预置量设定范围：0.10-9999.99ml及推空；

9.累计量显示范围：0.00-9999.99ml；

10.快排速度：5ml注射器：30～60ml/h；

20ml注射器：200～400ml/h；

30ml注射器：300～600ml/ h；

50ml注射器：600～1200ml/h；

11.Bolus速度范围：5ml注射器：0.10ml/h～60.00ml/h 10ml注射器：150～300ml/h；

10ml注射器：0.10ml/h～300.00ml/h；

20ml注射器：0.10ml/h～400.00ml/h；

30ml注射器：0.10ml/h～600.00ml/h；

50ml注射器：0.10ml/h～1200.00ml/h；

12.KVO：0.10 ～5.00ml/h可调；

*13.阻塞压力检测：专用压力传感器，20Kpa～130Kpa，灵敏度8档可调，动态显示压力值；

14.报警：注射完成、接近完成、注射将空、注射器已排空、阻塞、注射器脱落、 遗忘操作、参数错误、注射器错误、电池电量低、电池耗尽、网电源脱落、注射异常、启动注射失败、通讯错误、注射完成！KVO；

15.注射器管理：已内置15种以上品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌 注射器；

16.显示：5.0英寸TFT彩色显示屏，显示屏亮度8档可调；

17.压力自动释放：具有阻塞后压力自动释放功能；

18.交流电源：交流：100V～240V，50/60Hz；

*19.内置电池：锂聚合物电池，11.1V，3000mA，工作时间：≥5小时（5ml/h）；

20.语音提示：具备静音功能，报警音量8档可调；

21.历史记录：具备8000条历史记录功能；

22.重    量：净重：≤3.5kg；

23.其它功能：双CPU设计、密码功能、中英文语言切换、具有压力自动释放功能、固定夹可90度旋转、键盘锁功能、数字按键录入、通道休眠功能；

二、投标资质及其他要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。

3、中标人保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标设备中标验收合格后免费质保期不低于两年，中标后需免费提供现场安装调试和操作培训。