立式灭菌器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式灭菌器 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月7日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年三月一日

附件：一、招标参数要求：

1、技术要求

1.1主体：

1.1.1容积：≥50L

1.1.2材质：SUS304不锈钢；

★1.1.3设计压力：-0.1/0.28MPa

1.1.4设计温度：≥134℃；

1.1.5主体保温：≥10mm玻璃棉

1.2密封门：

1.2.1门数量：单门；

1.2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.0mm；

1.2.3材质：SUS304不锈钢；

1.2.4开关门方式：手动平移式密封门；

★1.2.5安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定，提供开门安全联锁装置鉴定证书复印件；

1.2.6门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

1.2.7门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型；

1.3管路系统：

1.3.1蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；

1.3.2储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥9L；

★1.3.3冷凝装置:内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

1.4控制系统：

1.4.1界面显示:液晶显示屏：显示温度、压力、报警信息；

1.4.2流程控制:对于非液体程序，升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

★1.4.3排汽模式；可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出；

1.4.4保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～72小时及以上；

2、资质及其他要求：

★2.1、需提供资质：提供医疗器械注册证、灭菌效果检测报告、特种设备生产许可证、压力管道生产许可证。

2.2、设备上使用的安全阀和压力表由中标公司负责首次送我院所属地特种设备检测机构检测，并提供检测报告，另免费配送一套安全阀和压力表用于后期检测和更换。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和设备注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。

3、设备免费质保期不低于两年，质保期从验收合格后算起。

4、设备配套使用的安全阀、压力表、提篮等常用配件以附件形式报价。