脉搏波医用血压计公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉搏波医用血压计 |  |  | 10000元/台 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月27日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年三月二十一日

附件：

一 、设备参数要求：

1、显示方式：≥5.7寸LED显示屏；

2、测量方法：脉搏波法；

3、测量范围：压力：（0 ～270）mmHg［（0 ～36）kPa］ 脉搏数：40次/分 ～ 180次/分；

4、测量准确度：压力：± 2mmHg（±0.267kPa）以内， 脉搏数：误差±2%；

6、左臂右臂均可测量，测量臂周长范围大，臂周长17-42cm人群都可以进行血压测量；

7、电击保护：I类设备，B型应用部分；

8、臂带可分离清洗；

9、测量全程真人语音提示，自动报读测量结果，并对过程错误进行语音提示；

10、可存储100组测量数据，在打印纸耗尽的情况下，可通过 “记忆” 按钮查询测量结果；

11、臂筒内置智能定位系统，准确寻找手臂测量位置；此外，臂筒可左右旋转，可使测量者在舒适状态下测量，有效保障测量结果的准确性，并提高测量效率；

12、测量完成后，自动打印测量结果并切断打印纸，方便取阅、保存。

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与配置参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料；

3、保证产品原厂供货，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需要列出与设备相关的免费配置清单，设备配套专用附件及打印纸等耗材请在投标文件中单独报价；

5、提供免费设备安装调试及培训服务；

6、提供产品彩页（含产品功能及参数描述）；

7、整机免费质保期不低于两年，质保期从我院验收合格后算起。