生物刺激反馈仪（产后康复仪）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 限价（元） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物刺激反馈仪 （产后康复仪） |  |  | 30180元 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月25日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年四月十九日

附：一、招标参数要求：

（一）范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊8硬件：

1.主机：便携式内置触摸屏一体机，≥7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节；

2.通道数：独立四通道表面肌电采集；

3.4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用；

4.4通道肌电触发电刺激；

5.采样位数：16；

6.AD采样率：≧8192Hz；

7.输出电流：0－100mA；

8.*输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性；

9.调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换；

10.脉冲宽度：10μs～1000μs；

11.刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%；

12.*测量范围：1μV～999μV(r.m.s)；

13.最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s)；

14.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)；

15.一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机；

16.四通道标识区分，临床操作不易混乱；

17.*移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求；

18.内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

（二）软件：

1.多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

2.腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张。

3.生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

4.自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。

5.采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

6.对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

7.方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

8.自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。

9.系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和设备注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。

3、设备免费质保期不低于3年，质保期从验收合格后算起。