电动流产吸引器公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动流产吸引器 |  |  | 壹 | 2000.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月11日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年四月七日

附：一、招标参数要求：

设备用途：动流产吸引器专门用于医疗机构对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术用。

1. 采用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；

2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大；3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；

4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品； 5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适； 6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏；

7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养； 8、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）；

9.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值； 10.抽气速率：≥15L/min；

11.贮液瓶：500ml×2； 12.贮气瓶：2500ml×2。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商。并须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，且均须加盖投标人公章方为有效。

2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格型号，提供厂家和设备注册证等相关证件。

3、投标文件中需提供所投设备彩页或图片。

4、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用，免费质保期不不低于两年，质保期从我院验收合格后算起。